## Sheet1
附件2
医疗设备淘汰更新对照情况及询价情况表
单位：万元
序号 | 淘汰设备名称 | 功能 | 配置(规格) | 更新升级设备名称 | 功能 | 配置(规格) | 估算价格 | 询价价格
[8 empty] | 中标价格① | 中标价格② | 中标价格③
1 | 1.5T磁共振成像系统 | 诊断人体器官或组织的形态结构的设备 | 美国GE1.5T | 核磁共振成像系统 | 诊断人体器官或组织的形态结构的设备 | 1.磁场强度 1.5T;2.裸磁体长度≤160cm;3.磁体重量(含液氦)≤3900kg;4.发射功率≥ 15kW;5.射频接收系统通道数≥49或无限通道;6.具备头颈部成像线圈;7.具备体部成像线圈;8.具备脊柱成像线圈;9.具备关节柔性成像线圈;10.SWI成像;11.ASL成像;12.波谱成像;13.头部自动定位;14.脊柱扫描自动定位功能;15.膝关节扫描自动定位功能;16.深度学习成像技术;17.超短TE 静音扫描技术;18.最小扫描视野0.5cm;19.最小2D层厚 0.1mm;20.最小3D层厚 0.05mm。 | 750 | 828(2024年6月07日，绍兴第二医院兰亭院区)项目编号:绍柯采[2024]587号 | 787.8(2024年12月10日，抚松县人民医院)项目编号: zjg202411017 | 868.7(2024年7月31日，天津市静海区医院)项目编号:0615-244124030070
2 | X射线计算机断层摄影设备(LIGHTSPEED16) | 用于患者CT检查 | ILG16G0703002 | X射线计算机体层摄影设备 | 用于患者CT检查 | 一、为保证整机稳定性和兼容性,要求核心部件,高压发生器和球管组件必须与CT为同品牌厂家自主研发生产;二、核心参数要求:1.探测器Z轴物理排数≥256排。2.探测器Z轴单元最小物理尺寸:≤0.6mm;3.高压发生器最大功率≥70kW;4.最大管电流:≥600mA;5.机架物理最快转速(非等效):≤0.35s/360°;6.探测器Z轴总覆盖宽度≥160mm;7.探测器物理单元总数(探测器不分层计算)≥210000个;8.球管阳极热容量(非管套、非等效热容量)≥7.5MHu (100%利用率);9.球管连续扫描时间≥100秒;10.机架孔径≤79cm;11.机架物理倾斜角度(非数字倾斜):≥±30°(容积/螺旋扫描);12.扫描床最大扫描范围:≥200cm;13.扫描床最低可降至离地面距离≤43cm;14.图像重建速度(512×512矩阵,采用各厂家混和迭代技术):≥80幅/秒;15.空间分辨率(MTF0%):≥22.3lp/cm;16. 密度分辨率≤2mm@0.3%时所需剂量≤16mGy；密度分辨率:3mm@0.3%时,所需剂量≤10mGy;17.冠脉成像具备:心率不齐成像(前门控+心率探针技术)、冠脉运动校正技术;18.冠脉成像:提供一次心跳冠脉冻结技术(无需动床即可完成单心跳(One Beat)成像技术),不动床扫描范围≥16cm;19.临床应用软件提供:①全心智能运动伪影校正功能:提供②心电门控重建最佳期相自动选择功能:提供③冠脉钙化定量分析软件:提供,含自动生成评价报告④心功能分析软件包:提供,能评价心腔射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、射血指数SI、心输出量CO、心输入量CI、心肌质量MM、心脏指数MI、心脏容积MV等参数。 | 1600 | 1750(2024年5月13日，黑龙江省第二医院)项目编号: [230001]YZGC[GK]20240001 | 1885(2024年4月26日，定远县中医院)项目编号: czdycg202402-002 | 1998.6(2024年8月20日，云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)项目编号:YNZC2024-G1-03758-YZGF-0751
3 | X射线数字化血管造影机(DSA) | 用于心脑血管疾病的诊断和治疗 | 日本东芝INFINIX-INFX-8000F | X射线数字化血管造影机(DSA) | 用于心脑血管疾病的诊断和治疗 | 1、全自动双向C臂,大平板,尺寸≥29cm*38cm; 平板分辨率≥3.25LP/mm,平板像素尺寸≤154微米；动态灰阶≥16bit；DQE≥77%;2、具有智能床旁控制系统;3、X线高压发生器,输出功率≥100KW,最大管电压≥125KV,最大管电流≥1000mA;4、 X线管球多焦点,数量≥3个,最大连续透视功率≥3000W,最短曝光时间≤0.5ms;5、图像硬盘储存在1024矩阵下≥50000幅;6、主机双工作站处理系统,后处理屏幕≥19英吋高分辨率LCD彩色监视器; 7、三维血管路图导航功能;8、类CT扫描,能完成CT断层图像重建和显示,并血管机CT, CT和MR影像均可作为融合影像,进行融合处理;9、步进功能;10、配备高压注射器,并同步影像；及配备相机;11、双侧臂托;12、三年质保售后服务,负责培训。 | 1000 | 998.8(2024年11月12日，长春市中心医院)项目编号:JM-2024-08-00939-1-JCZX2024-071 | 1350(2023年11月21日，广东省人民医院)项目编号:GZZJ-ZG-2023577 | 1559.8(2023年1月11日，松原市传染病医院)项目编号:SYGGZYBM-2022609
4 | 电子结肠镜系统、电子结肠镜*2、高清电子肠镜*1 | 用于结肠检查、治疗等及存图像采集储存 | 日本奥林巴斯 | 高清电子结肠镜系统(治疗) | 用于结肠检查、治疗等及存图像采集储存 | 一、配置要求(一)图像处理装置;(二)4K液晶监视器(与主机系统同一品牌);(三)内窥镜专用台车(与主机系统同一品牌);(四)高清电子结肠内窥镜-治疗(五)内窥镜用送水泵(与主机系统同一品牌)(六)图文工作站;二、技术要求(一)图像处理装置1台(1)具有≥5色LED光谱技术；(2)具有≥3种特殊光观察模式；(3)数字信号输出模式≥3种；(4)支持图像强调调节功能≥2种；(5)兼容同品牌超声电子胃镜、超声电子支气管镜、超声小探头系统；(6)具有≥15档红色色调、蓝色色调和色度调节功能；(7)具有≥3档的构造强调功能；(8)具有自动增益控制功能；(9)具有色彩强调功能；(10)具有图像冻结功能；(11)具有多种测光模式≥3种；(12)可实现观察深层血管功能；(13)兼容性:可连接光学放大倍数大于300倍的电子胃肠镜、电子支气管镜、电子小肠镜；(14)可实现出血点辩别功能。(15)可实现电子放大功能,可放大≥2倍(16)可实现亮度、色调和结构共同强调功能。(17)可实现一键调用多项功能。(二)4K液晶监视器≥31寸1台,副屏≥27寸1台;(三)内窥镜专用台车1台;(四)高清电子结肠内窥镜-治疗3条;1.具备前射水功能;2.视野角:≥140°3.景深:≥6-100mm;4.视野方向0°直视;5.弯曲角度 向上＞180°、向下≥180°,向左、向右≥160°;6.先端部外径≤9.8mm;7.插入部外径≤10.5mm;8.器械钳道内径:≥3.1mm;9.工作长度≥1300mm;10.总长度≥1600mm;11.具有肠镜插入性辅助技术;12.具有一键式插拔技术. | 302 | 397.9(2024年6月6日 深圳市龙华区中心医院)项目编号: LHACG2024000182 | 389(2023年7月21日 嘉兴市第二医院)项目编号:ZJ-2331754-01 | 399.5(2021年12月14日 广州医科大学附属第五医院)项目编号:GZZJ-ZG-2021633
5 | 电子胃镜主机、高清电子胃镜*3、高清电子胃镜*5 | 用于上消化道病变、取病理等内镜治疗及进行图像采集存储 | 日本奥林巴斯 | 高清电子胃镜系统(治疗) | 用于上消化道病变、取病理等内镜治疗及进行图像采集存储 | 一、配置要求;(一)图像处理装置;(二)4K液晶监视器(与主机系统同一品牌);(三)内窥镜专用台车(与主机系统同一品牌);(四)高清电子上消化道内窥镜-治疗;(五)内窥镜用送水泵(与主机系统同一品牌);(六)图文工作站;二、技术要求;(1)具有≥5色LED光谱技术;(2)具有≥3种特殊光观察模式;(3)数字信号输出模式≥3种;(4)支持图像强调调节功能≥2种;(5)兼容同品牌超声电子胃镜、超声电子支气管镜、超声小探头系统;(6)具有≥15档红色色调、蓝色色调和色度调节功能;(7)具有≥3档的构造强调功能;(8)具有自动增益控制功能;(9)具有色彩强调功能;(10)具有图像冻结功能;(11)具有多种测光模式≥3种;(12)可实现观察深层血管功能;(13)兼容性:可连接光学放大倍数大于300倍的电子胃肠镜、电子支气管镜、电子小肠镜;(14)可实现出血点辩别功能;(15)可实现电子放大功能,可放大≥2倍;(16)可实现亮度、色调和结构共同强调功能;(17)可实现一键调用多项功能;(二)4K液晶监视器≥31寸1台,副屏≥27寸1台;(三)内窥镜专用台车1台;(四)高清电子上消化道内窥镜-治疗8条;1.具备副送水功能;2.视野角≥140°;3.景深≥4-100mm;4.视野方向0°直视;5.弯曲角度:向上≥210°、向下≥100°,向左、向右≥100°;6.先端部外径≤10.0mm;7.插入部外径≤10.0mm;8.器械钳道内径≥3.1mm;9.工作长度≥1000mm;10.总长度≥1300mm。 | 495 | 1280(2024年6月11日 中国医学科学院肿瘤医院)项目编号:0730-2411BJ0006 | 679.7(2024年1月30日 信宜市人民医院)项目编号:0724-2331Z1926682 | 986.8(2022年12月14日 重庆市万州区上海医院)项目编号: WZQ22A00238
6 | 电子胃镜系统、高清电子胃镜、高清电子肠镜、副送水治疗电子肠镜、 | 用于上消化道病变、放大观察微血管、取病理、引导内镜治疗及进行图像采集存储 | 日本奥林巴斯 | 高清电子胃肠镜系统(检查) | 用于上消化道病变、放大观察微血管、取病理、引导内镜治疗及进行图像采集存储 | 一、配置要求;(一)图像处理装置;(二)4K液晶监视器(与主机系统同一品牌);(三)内窥镜专用台车(与主机系统同一品牌);(四)电子上消化道内窥镜(高清光学放大);(五)内窥镜用送水泵(与主机系统同一品牌);(六)电子结肠内窥镜(高清光学放大);(七)高清电子结肠内窥镜;(八)图文工作站;技术要求;(一)图像处理装置1台;(1)具有≥5色LED光谱技术;(2)具有≥3种特殊光观察模式;(3)数字信号输出模式≥3种;(4)支持图像强调调节功能≥2种;(5)兼容同品牌超声电子胃镜、超声电子支气管镜、超声小探头系统;(6)具有≥15档红色色调、蓝色色调和色度调节功能;(7)具有≥3档的构造强调功能;(8)具有自动增益控制功能;(9)具有色彩强调功能;(10)具有图像冻结功能;(11)具有多种测光模式≥3种;(12)可实现观察深层血管功能;(13)兼容性:可连接光学放大倍数大于300倍的电子胃肠镜、电子支气管镜、电子小肠镜;(14)可实现出血点辩别功能;(15)可实现电子放大功能，可放大≥2倍;(16)可实现亮度、色调和结构共同强调功能;(17)可实现一键调用多项功能;(二)4K液晶监视器≥31寸1台，副屏≥27寸1台;(三)内窥镜专用台车1台;(四)电子上消化道内窥镜(高清光学放大)3条;1.具备副送水水功能;2.视野角≥140°(常规观察)/90°(放大观察);3.景深≥8-100mm(常规观察)/2-3mm(放大观察);4.视野方向0°直视;5.弯曲角度向上≥210°、向下≥90°，向左、向右≥100°;6.先端部外径≤10.0mm;7.插入部外径≤9.8mm;8.器械钳道内径≥2.8mm;9.工作长度≥1000mm;10.总长度≥1300mm;(五)电子结肠内窥镜(高清光学放大)1条;1.具备前射水功能;2.视野角≥170°(广角)/80°(长焦);3.景深≥8-100mm(广角)/1-2mm(长焦);4.视野方向:0°直视;5.弯曲角度:向上、向下≥180°，向左、向右≥160°;6.先端部外径≤11.8mm;7.插入部外径≤11.8mm;8.器械钳道内径≥3.0mm;9.工作长度≥1300mm;10.总长度≥1600mm;11.具有肠镜插入辅助技术;12.具有一键式插拔技术;(六)高清电子结肠内窥镜3条;1.具备前射水功能;2.视野角≥170°;3.景深≥6-100mm;4.视野方向0°直视;5.弯曲角度向上、向下≥180°，向左、向右≥160°;6.先端部外径≤12.4mm;7.插入部外径≤12.2mm;8.器械钳道内径≥3.0mm;9.工作长度≥1300mm;10.总长度≥1600mm;11.具有肠镜插入辅助技术;12.具有一键式插拔技术。 | 520 | 1280(2024年6月11日 中国医学科学院肿瘤医院)项目编号:0730-2411BJ0006 | 679.7(2024年1月30日 信宜市人民医院)项目编号:0724-2331Z1926682 | 986.8(2022年12月14日 重庆市万州区上海医院)项目编号: WZQ22A00238
7 | 电子结肠镜、电子十二指肠镜 | 用于患者十二指肠检查及治疗 | 日本奥林巴斯CV-260 | 电子十二指肠内窥镜系统 | 用于患者十二指肠检查及治疗 | 一、配置要求;(一)图像处理装置;(二)4K液晶监视器(与主机系统同一品牌);(三)内窥镜专用台车(与主机系统同一品牌);(四)电子十二指肠内窥镜;(五)内窥镜用送水泵(与主机系统同一品牌);(六)图文工作站;二、技术要求;(一)图像处理装置1台;(1)具有≥5色LED光谱技术;(2)具有≥3种特殊光观察模式;(3)数字信号输出模式≥3种;(4)支持图像强调调节功能≥2种;(5)兼容同品牌超声电子胃镜、超声电子支气管镜、超声小探头系统;(6)具有≥15档红色色调、蓝色色调和色度调节功能;(7)具有≥3档的构造强调功能;(8)具有自动增益控制功能;(9)具有色彩强调功能;(10)具有图像冻结功能;(11)具有多种测光模式≥3种;(12)可实现观察深层血管功能;(13)兼容性:可连接光学放大倍数大于300倍的电子胃肠镜、电子支气管镜、电子小肠镜;(14)可实现出血点辩别功能;(15)可实现电子放大功能，可放大≥2倍;(16)可实现亮度、色调和结构共同强调功能;(17)可实现一键调用多项功能;(二)4K液晶监视器≥31寸1台，副屏≥27寸1台;(三)内窥镜专用台车1台;(四)电子十二指肠内窥镜1条;1.兼容高频电;2.视野角≥100°;3.景深≥6-60mm;4.视野方向:后方斜视≥105°;5.弯曲角度:向上≥120°、向下≥90°，向左≥90°、向右≥110°;6.先端部外径≤13.6mm;7.插入部外径≤11.3mm;8.器械钳道内径≥4.1mm;9.有效长度≥1200mm;10.总长度≥1500mm。 | 185 | 265(2024年07月16日中国中医科学院望京医院)项目编号:0686-2411BI051662Z | 236(2024年2月8日广汉市人民医院)项目编号: N5106812023000214 | 279.6(2023年12月12日 福建中医药大学附属第二人民医院)项目编号: [350001]FJTH[GK]2023085
8 | 电子支气管镜系统 | 用于患者支气管镜检查及治疗 | 用于患者支气管镜检查及治疗 | 电子支气管镜系统 | 用于患者支气管镜检查及治疗 | 一、配置要求;(一)图像处理装置;(二)4K液晶监视器(与主机系统同一品牌);(三)内窥镜专用台车(与主机系统同一品牌);(四)电子支气管内窥镜;(五)电子支气管内窥镜;(六)图文工作站;二、技术要求;(一)图像处理装置1台;(1)具有≥5色LED光谱技术;(2)具有≥3种特殊光观察模式;(3)数字信号输出模式≥3种;(4)支持图像强调调节功能≥2种;(5)兼容同品牌超声电子胃镜、超声电子支气管镜、超声小探头系统;(6)具有≥15档红色色调、蓝色色调和色度调节功能;(7)具有≥3档的构造强调功能;(8)具有自动增益控制功能;(9)具有色彩强调功能;(10)具有图像冻结功能;(11)具有多种测光模式≥3种;(12)可实现观察深层血管功能;(13)兼容性:可连接光学放大倍数大于300倍的电子胃肠镜、电子支气管镜、电子小肠镜;(14)可实现出血点辩别功能;(15)可实现电子放大功能,可放大≥2倍;(16)可实现亮度、色调和结构共同强调功能;(17)可实现一键调用多项功能;(二)4K液晶监视器≥31寸1台,副屏≥27寸1台,;(三)内窥镜专用台车1台;(四)电子支气管内窥镜1条;1.具有插入管旋转功能;2.视野角≥80°;3.景深≥2-50mm;4.视野方向0°直视;5.弯曲角度向上≥210°、向下≥130°;6.先端部外径≤3.2mm;7.插入部外径≤3.8mm;8.器械钳道内径≥1.7mm;9.工作长度≥600mm;(五)电子支气管内窥镜1条;1.具有插入管旋转功能;2.视野角≥110°;3.景深≥2-50mm;4.视野方向:0°直视;5.弯曲角度向上≥210°、向下≥130°;6.先端部外径≤3.2mm;7.插入部外径≤2.9mm;8.器械钳道内径≥1.2mm;9.工作长度≥600mm。 | 216 | 320(2023年12月22日广西中医药大学第一附属医院)项目编号:GXZC2023-G1-004573-YZLZ | 295.98(2024年07月19日 广州医科大学附属第四医院)项目编号:SJ2024GZZC0128 | 347(2022年8月1日 灵山县中医医院)项目编号:QZZC2022-G1-50002-GXZG