## Sheet1
附件2
医疗设备淘汰更新对照情况及询价情况表
单位：万元
序号 | 淘汰设备名称 | 功能 | 配置（规格） | 更新升级设备名称 | 功能 | 配置（规格） | 估算价格 | 询价价格
[8 empty] | 中标价格① | 中标价格② | 中标价格③
1 | X射线计算机体层摄影 | 通过X射线进行断层扫描，生成身体内部的详细图像，用于诊断和评估多种疾病和病变 | 飞利浦Brilliance 256层螺旋iCT(CT) | X射线计算机体层摄影设备 | 通过X射线进行断层扫描，生成身体内部的详细图像，用于诊断和评估多种疾病和病变 | 1、X线与数据采集系统≥1套，如提供传统单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供传统双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供全新立体双层探测器，Z轴覆盖范围≥8cm；2、高压发生器总功率≥100kW，最大输出管电压≥135kV，最大球管电流≥800mA，球管阳极热容量≥30MHU；3、最快机架旋转速度≤0.28秒/360°；4、扫描层厚≤0.625mm；5、机架孔径≥78cm。 | 2300 | 2396(2022年12月21日山西省中医药研究院)项目编号：1499002022AGK03502 | 2478（2021年12月15日潮州市中心医院）项目编号：445101-2021-01773 | 2976（2024年1月2日广州医科大学复苏第一医院）项目编号：0724-2311Z3156260
2 | 彩色超声诊断仪 | 用于医学临床上诊断头、颈、胸、腹、骨盆、生殖器、四肢、手足、子宫、心脏等部位的软组织和血管疾病。 | 飞利浦CX50 | 便携式彩色超声诊断仪 | 用于医学临床上诊断头、颈、胸、腹、骨盆、生殖器、四肢、手足、子宫、心脏等部位的软组织和血管疾病。 | 1、系统通用功能:监视器：≥15”高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调;触摸屏：≥10”触摸屏，且可调节俯仰角度0°-60°；2、探头规格:单晶体探头≥2只，附具体探头型号；3、二维成像主要参数：单晶体电子相控阵：超声频率1-5MHz;单晶体电子凸阵探头：超声频率1-5MHz;单晶体电子线阵探头：超声频率5-12MHz;扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒;扫描深度：1-40cm;增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8；4、频谱多普勒方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，HPRF高脉冲重复频率多普勒;多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW；5、彩色多普勒显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;实时双副对比显像;彩色显示角度：20-90度选择;彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频≥12帧/秒;组织多普勒帧频：75度，17cm深度，帧频>100帧/秒。 | 150 | 195.97（2023年01月04日宾阳县妇幼保健院）项目编号：BYZC2022-G1-01909-KWZB（招标文件编号：BYZC2022-G1-01909-KWZB） | 287.4188（2023年09月06日自贡市第三人民医院）项目编号：N5103012023000277 | 179.68（2022年09月21日隆安县人民医院）项目编号：NNZC2022-G1-230058-GXYT（招标文件编号：NNZC2022-G1-230058-GXYT）
3 | 3.0T磁共振成像系统 | ‌通过水成像、脑功能成像、波谱成像、血管成像，提供高清、精准的影像诊断信息，广泛应用于疾病的早期发现和诊断。 | 飞利浦 Archiava 3.0T.TX 磁共振成像系统(MR) | 磁共振成像系统 | ‌通过水成像、脑功能成像、波谱成像、血管成像，提供高清、精准的影像诊断信息，广泛应用于疾病的早期发现和诊断。 | 1、3.0T磁共振高端机型，为保证设备先进性，获得NMPA时间不得早于2018年；磁场强度3.0T；磁体孔径≥70cm；磁体长度≥170cm；磁体重量(含液氦)≤6.4吨；2、提供多源或多通道射频发射技术；最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值、非峰值）≥45mT/m；最大单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值、非峰值）≥200T/m/s；射频发射功率≥36kW；射频接收系统通道数≥130通道；3、具备满足以下成像的全身各部位射频接收线圈；3.1头颈联合（神经血管）矩阵线圈≥20通道；3.2内置脊柱矩阵线圈≥24通道；3.3体部矩阵线圈(组合)≥24通道；3.4全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合）≥40通道；3.5乳腺成像专用线圈≥18通道；3.6提供膝、踝、肩、肘等关节成像的柔性线圈或硬线圈≥18通道；3.7提供腕、手、足等关节成像的柔性线圈或硬线圈≥18通道；3.8提供新生儿专用成像线圈≥16通道；4、主计算机CPU≥IntelXeon；CPU核心≥4个；CPU位数≥64位；主频大小≥3.2GHz；内存大小≥32GB；计算机显示器≥23英寸彩色LCD；显示器分辨率≥1920×1200；5、垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg；6、扫描床移动精度≤0.5mm；最小二维层厚≤0.1mm；最小三维层厚≤0.05mm；最大扫描视野≥55cm；7、具备弥散成像技术；具备灌注成像技术；具备不打药脑灌注成像技术；具备磁敏感成像技术；具备波谱成像；具备弥散张量成像；具备BOLD脑功能成像；具备参量定量成像；具备自由呼吸下3DT1成像技术（非呼吸门控模式），无运动伪影；具备连续多动脉期增强技术；具备心脏成像软件；具备人工智能扫描技术；具备压缩感知技术；具备影像后处理工作站。 | 2300 | 2436（2025年1月26日宁夏医科大学总医院）项目编号SZT2024-NX-SC-ZC-HW-1169 | 2520（2025年1月08日宁夏回族自治区人民医院）项目编号：NXJCX-CG-2024-089 | 2598.4（2024年12月20日 重庆市肿瘤研究所）项目编号：CQS24A04028
4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 用于医学临床上诊断头、颈、胸、腹、骨盆、生殖器、四肢、手足、子宫、心脏等部位的软组织和血管疾病。 | 飞利浦iE33、飞利浦HD15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 用于医学临床上诊断头、颈、胸、腹、骨盆、生殖器、四肢、手足、子宫、心脏等部位的软组织和血管疾病。 | 1、系统通用功能：探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用；2、探头规格频率：超宽频带探头，最高频率≥26MHz,从1MHz到26MHz；二维、彩色多普勒均可独立变频；类型：电子扇扫、线阵、凸阵；纯净波探头≥3把，具有腹部、心脏纯净波单晶体探头支持；腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）；线阵探头（8.0-26.0MHz）；线阵探头（2.0-22.0MHz）；血管探头（3.0-12.0MHz）；心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）；扫描深度≥40cm；B/D兼用：电子线阵：B/PWD；电子凸阵：B/PWD；电子微凸阵：B/PWD；电子矩阵：B/PWD；电子相控阵：B/PWD、B/CWD；穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；穿刺架可选用Verza和ultrapro两种；3、二维显像主要参数：成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒；凸阵探头,85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒；扫描线：每帧线密度≥320超声线；增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M可独立调节；高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；接收方式：独立接收和发射通道数,多倍信号并行处理；接收超声信号系统动态范围≥320dB；4、频谱多普勒：显示模式：脉冲多普勒(PWD)、高脉冲重复频率(HPRF)、连续波多普勒（CW）；发射频率:电子相控阵:PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz；电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz；显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s；最低测量速度：≤0.25mm/s(非噪音信号)；Doppler及M型电影回放：≥48秒；滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调；零位移动：≥8级；显示控制：反转显示(上/下)、零移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展，局放及移位；实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；5、彩色多普勒显示方式：速度图(CDV)、能量图(CPA)、方向性能量图（DCPA）；彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)；具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)；彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。 | 260 | 278(2021年9月30日武汉科技大学附属天佑医院)项目编号：STBN-SC-2021-399（招标文件编号：STBN-SC-2021-399） | 379.65(2021年6月28日湛江市妇幼保健计划生育服务中心)项目编号：0835-210ZE6400241 | 278.76(2021年3月26日 准格尔旗人民医院)项目编号：ESZCZQS-C-H-210007